# Kalibrierung der Leistungsmodule
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Kalibrierungsfunktionen der Leistungsmodule. Das empfohlene Kalibrierungsintervall für Leistungsmodule beträgt 1 Jahr. Dadurch wird sichergestellt, dass die Leistungsmodule für das nächste Kalibrierungsintervall innerhalb der Spezifikation bleiben.
Für optimale Kalibrierungsergebnisse werden folgende Bedingungen empfohlen:
- Die Umgebungstemperatur ist während der Kalibrierung stabil und liegt zw. 20 °C und 30 °C.
- Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt weniger als 80 %
- Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie eine Stunde, ohne dass eine Last angeschlossen ist
- Verwenden Sie kurze und dicke Kabel, um die Meßgeräte anzuschließen
## Kalibrierassistent starten / Das Verfahren zur ersten Kalibrierung und folgenden Neukalibrierungen ist identisch. Wenn das Modul noch nicht kalibriert wurde oder die Kalibrierungsdaten gelöscht wurden (mit dem Befehl SCPI), wird die Meldung "Channel is not calibrated" angezeigt. / SCPI / CALibration:CLEar {<password>} / Die Kalibrierung ist dank des Kalibrierassistenten, mit dem Sie die Kalibrierung Schritt für Schritt durchführen können, ein einfacher Vorgang. Während der Kalibrierung müssen drei Sollwerte eingegeben werden: MIN, MID und MAX. In der Praxis wird jedoch eine Zweipunktkalibrierung durchgeführt, um die programmierten und gemessenen Ausgangswerte neu zu skalieren, indem sowohl Steigungs- als auch Versatzfehler korrigiert werden. Der MID-Punkt wird nur als zusätzliche Bestätigung verwendet, dass zwischen den eingegebenen MIN- und MAX-Werten eine Linie innerhalb der zulässigen geringfügigen Toleranz „gezeichnet“ werden kann.

Es kann jeweils nur ein Kanal kalibriert werden. Innerhalb der jeweiligen Kalibrierung können sowohl Ausgangsspannung als auch Strom für den aktuell ausgewählten Kanal kalibriert werden. Der Kalibriervorgang kann jederzeit abgebrochen werden. Dann werden die eingegebenen Daten ignoriert. / Der Kalibrierprozess beginnt mit der Auswahl der Option Calibrate für den aktuell ausgewählten Kanal. / Das initiale Kalibrierkennwort lautet eezbb3 und sollte nicht mit einem Systemkennwort verwechselt werden, das nicht standardmäßig festgelegt ist. / SCPI / CALibration ON, {<password>}

## Einrichtung der Spannungskalibrierung / Trennen Sie zur Spannungskalibrierung alle Lasten vom Leistungsmodul und schließen Sie ein Digitalmultimeter (DMM) an die Ausgangsklemmen an. / Stellen Sie sicher, dass sich das Leistungsmodul im CV-Modus befindet.

### Schritte zur Spannungskalibrierung / Voltage MIN point / Dies ist der erste Schritt des Kalibrierassistenten. / Die Ausgangsspannung am Kanal wird auf den Standardwert MIN eingestellt. Dieser und die folgenden Werte können sich nach Bedarf ändern. Wir empfehlen jedoch, die Kalibrierung mit den angegebenen Werten durchzuführen.

 SCPI
CALibration:VOLTage:LEVel MIN

Set / Durch Auswahl dieser Option wird der Ziffernblock angezeigt. Der Messwert am externen Multimeter (DMM) wird mit einer beliebigen Anzahl von Dezimalstellen eingegeben.Durch Auswahl dieser Option wird der Ziffernblock angezeigt. Der Messwert am externen Multimeter (DMM) wird mit einer beliebigen Anzahl von Dezimalstellen eingegeben. / Wenn mindestens ein Kalibrierwert eingegeben wird, kann zwischen den Kalibrierschritten hin und her gewechselt werden.

 SCPI
CALibration:VOLTage {<new value>}

Voltage MID point / Der zweite Schritt des Kalibrierassistenten. / Wiederholen Sie den Vorgang wie oben. / SCPI / CALibration:VOLTage:LEVel MID

Voltage MAX point / Der dritte Schritt des Kalibrierassistenten. / Wiederholen Sie den Vorgang wie oben. / Die Kalibrierung kann erst nach erfolgreichem Abschluss aller Spannungsschritte abgeschlossen werden. Wenn Sie die aktuelle Kalibrierung überspringen möchten, verwenden Sie den Rechtspfeil, bis die Kommentarseite angezeigt wird.

 SCPI
CALibration:VOLTage:LEVel MAX

## Einrichtung der Stromkalibrierung / Schließen Sie zur Stromkalibrierung einen geeigneten Leistungswiderstand (weniger als 5 Ω) in Reihe mit Multimeter (DMM) an, das auf Strommessung eingestellt ist. / Mit dem Kalibrierassistenten können Sie jeweils nur einen der aktuellen Bereiche kalibrieren. Sie müssen lediglich alle Kalibrierungsschritte überspringen, die dem ersten Kalibrierschritt des gewünschten Strombereichs vorausgehen.

### Schritte zur Stromkalibrierung / Leistungsmodule wie das DCP405 haben zwei Strombereiche. In diesem Fall zeigt der Kalibrierassistent zuerst die Schritte zum Kalibrieren des höheren Bereichs (d.h. 0 – 5 A) an. / SCPI / CALibration:CURRent:RANGe HIGH
Current [0-5A] MIN point / Dies ist der erste Schritt der Kalibrierung des hohen Strombereichs. Der Ausgangsstrom auf dem Kanal wird auf den Standardwert MIN eingestellt. / Wenn der Leistungswiderstand richtig angeschlossen ist, wechselt das Leistungsmodul in den CC-Modus. / SCPI / CALibration:CURrent:LEVel MIN / Current [0-5A] MID point / Der zweite Schritt der Stromkalibrierung. Der am externen DMM gemessene Strom muss für den eingestellten Wert eingegeben werden. / SCPI / CALibration:CURrent:LEVel MID / Current [0-5A] MAX point / Der dritte Schritt der Stromkalibrierung. Wiederholen Sie den Vorgang wie oben. / SCPI / CALibration:CURrent:LEVel MAX

Nach dem Kalibrieren des Stroms für den hohen Bereich gelten die folgenden Schritte für den niedrigen Bereich. / SCPI / CALibration:CURRent:RANGe LOW / Current [0-50mA] MIN point / Dies ist der erste Schritt der Kalibrierung des niedrigen Strombereichs. Der Ausgangsstrom auf dem Kanal wird auf den Standardwert MIN eingestellt.
Current [0-50mA] MID point / Der zweite Schritt der Stromkalibrierung. Der am externen DMM gemessene Strom muss für den eingestellten Wert eingegeben werden. / SCPI / CALibration:CURrent:LEVel MID / Current [0-50mA] MAX point / Der dritte Schritt der Stromkalibrierung. Wiederholen Sie den Vorgang wie oben. / SCPI / CALibration:CURrent:LEVel MAX

Anmerkung zur Kalibrierung (Calibration remark) / Der letzte Parameter, der während der Kalibrierung eingestellt werden kann, ist eine Bemerkung. Eine Bemerkung besteht aus zwei Teilen: / eine obligatorische, systemdefinierte (ein Datums-/ Uhrzeitstempel im Format yyyymmdd) und / eine optionale, die bis zu 32 Zeichen lang sein kann und eine Beschreibung der Kalibrierung enthält (z.B. wurde nur die Spannung kalibriert usw...)
SCPI / CALibration:REMark {<user remark>}

Speichern der Kalibrierdaten (Save calibration parameters) / Der letzte Schritt ist das Speichern der Kalibrierdaten. Wenn das Speichern bestätigt ist und alle eingegebenen Daten innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen, werden die Kalibrierparameter in den nichtflüchtigen Speicher des Leistungsmoduls geschrieben. Kalibrierparameter bleiben auch dann erhalten, wenn das Leistungsmodul in einen anderen Steckplatz verschoben wird. / SCPI / CALibration:SAVE

Kalibrierung aktiviert (Calib. Enabled) / Diese Option definiert, ob vorhandene Kalibrierparameter zum Einstellen und Auslesen von Spannungs- und Stromausgangswerten verwendet werden. / Diese kann aktiviert werden, wenn mindestens einer der Kalibrierbereiche (d.h. Spannung, Strom hoch oder niedrig) erfolgreich gespeichert wurde. / SCPI / CALibration:STATe ON